HZYM-500绝缘子

智能盐密测量仪

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、仪器介绍	4

二、依据标准	4

三、术语解释	4

四、性能指标	4

五、产品特点	5

六、功能详解	6

七、测试步骤	12

八、保养维护	14

九、随机附件	16

十、售后服务	16

十一、附录	17

# 一、仪器介绍

HZYM-500绝缘子智能盐密测量仪，也称为直读式等值盐密度测试仪，专为测试绝缘子等值盐密度而设计。系统内置绝缘子等值盐密度计算公式，读数直观。使用旋转鼠标，操作简单。仪器自带微型打印机，方便数据保留和对比。大屏幕液晶显示，所有参数和结果一目了然。内置大容量锂电池，方便野外现场测试。

仪器遵照Q/GDW152-2006《高压架空线路和变电站污区分级及外绝缘选择标准》的规定和要求，适用于高线架空线路、发电厂、变电所等场所的外绝缘设备盐密度测试。

# 二、依据标准

GB/T4585-2004/IEC 60507:1991《交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验》

Q/GDW152-2006《高压架空线路和变电站污区分级及外绝缘选择标准》

GB311.1—83《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T5582—93《高压电力设备外绝缘污秽等级》

# 三、术语解释

等值盐密度：指污秽液等效为相同电导氯化钠溶液的溶质密度，通常以Kg/m3表示。

绝缘子的爬电比距: 绝缘子的总爬电距离L除以试验电压与3的积；它通常以mm/kV来表示。

污秽层: 由盐和惰性材料组成的绝缘子表面上的导电电解层。

附盐密度（SDD): 沉积在绝缘子一给定表面（金属部分和胶合材料不计入此表面）上的盐量除以该表面的面积；它通常以mg/cm2表示。

# 四、性能指标

1、测量范围

盐  密：0.0001mg/cm²～ 9.9999mg/cm （按X-4.5型绝缘子为准）

温  度：0℃～95℃

电导率：0～100000μs/cm

2、测量精度

盐  密：分辨率0.0001位，满量程精度优于±2%

温  度：分辨率0.1位，精度优于±0.5℃

电导率：分辨率为量程的1/1000，满量程精度优于±0.5%

注：在测试低浓度溶液时选用电极常数K值小的电极；在测试高浓度溶液时选用电极常数K值大的电极。详细选型参见第九节随机附件部分。

3、显示输出方式

A、液晶显示测量结果。

B、通过打印机可直接输出测量数据。

C、通过数据线上传到电脑进行处理。

4、使用条件

环境温度：0℃～50℃

相对湿度: ≤80%

电    源：AC220V±10％

5、体积与重量

体积：355mm*250mm*140mm

重量：约2.5KG

# 五、产品特点

1、直读式。绝缘子表面盐密度直接显示。

2、采用进口铂电极，稳定可靠。

3、测量范围大。盐密测量范围为0.0001mg/cm²～ 9.9999mg/cm²。

4、仪器带微型打印机，方便现场准确、真实、有效地记录结果。

5、仪器内置大容量充电锂电池，并带有电量显示功能。方便野外使用。

6、具有温度自动补偿功能。溶液电导值自动补偿为20℃时的取值。

7、测量数据准确，盐密分辨率0.0001位。

8、具有系统自动校验功能。开机自动校验，提高测量准确度。

9、采用旋转鼠标菜单操作。操作简单易学，方便使用。

10、全量程自动切换。提高了低盐密度时的准确度。

11、中文液晶显示。（可以根据客户需要定制全英文显示）

12、显示屏具有背光功能。

13、可以测量溶液的电导率、温度等。

# 六、功能详解

仪器的主要功能是测试绝缘子等值盐密的值，为此需要用户根据实际情况设定绝缘子表面积、溶液体积等参数。仪器配备微型打印机，方便数据记录。仪器可以存储100组数据数据，并能查看和删除。

1、主界面

图1

显示主界面如图1所示，显示的内容包括溶液的温度、体积、电导率（Cond），绝缘子表面积，使用电导电极的电极常数，系统日期和时间，仪器当前电量和绝缘子表面等值盐密度（ESD）和污秽等级。

2、主菜单

图2

在图1的界面下按下鼠标，即进入图2主菜单界面。

主菜单如图2 所示，包括了仪器的主要功能：数据的保存与打印，实验参数的设置，系统参 数的设置，历史数据查看。下面详细介绍各功能。

3、存储与打印

图3                         图4

在图2的界面下，选定“保存与打印”并按下鼠标，进入图3所示界面。旋转鼠标，选定“YES”并按下，则保存本次结果；选定“NO”并按下，则不保存本次结果。

图3的操作完成后，系统进入图4界面。旋转鼠标，选定“YES”并按下，则打印本次结果；选定“NO”并按下，则不打印本次结果。

4、实验参数设置

在主菜单（图2）下选择“参数设置”并按下鼠标，进入实验参数设置。实验参数设置的内容包括：电极常数设置、绝缘子表面积设置、溶液体积设置、溶液温度及其模式设置。

1）电极常数设置

图5

我公司配备的电极在其尾部贴有电极常数标识，仪器在出厂时已设为对应值。如果更换电极，请输入其相应的电极常数K值。

在图5界面下选定“电极常数” 并按下鼠标，则开始设置电极常数。

图6                           图7

数字输入的方法如图6至图7所示。旋转鼠标则反白光标在“0-9”、小数点“.” 、删除键“←” 、确定键“OK”中间循环移动。按下鼠标则选定对应的数字或功能。

图8

如图所示，输入1.001选择“OK”并按下，进入图8界面。提示是否保存新输入的电极常数K，选择“YES”并按下，则K值设置为新输入值。  选择“NO”并按下，则退出设置，进入到图2界面。

2）绝缘子表面积设置

各种型号的绝缘子其表面积有所不同，使用时请输入测试仪绝缘子的表面积。绝缘子表面积具体取值参照附录A（常用绝缘子表面积及泄露距离一览表）。

在图5界面下选择“绝缘子表面积”并按下鼠标开始设置绝缘子表面积的值。其设置方法与电极常数设置方法大致相同，可以参照图6至图7进行操作。

3）溶液体积设置

溶液体积在实验时约等于去离子化蒸馏水的体积。用水量以能完全溶解绝缘子表面污秽物中的可溶性盐为宜，具体可参照表1（绝缘子表面积与盐密测试用水量的关系）。

在图5界面下选择“用水体积”并按下鼠标开始设置溶液体积。其设置方法与电极常数设置方法大致相同，可以参照图6至图7进行设置。

4）溶液温度设置

相同溶液在不同温度时其电导率会有差异，为了保证结果的可参照性和可比性，仪器可以把实际温度下的电导率转化为20℃时的对应值，自动进行温度补偿。

溶液温度设置有三种模式，分别为温度自动采集补偿模式，不使用温度补偿模式，用户自设定模式。

在图5界面下选择“温度补偿”并按下鼠标开始温度设置。

图9

模式一：仪器电导探头中内置温度传感器，可以自动采集溶液温度，并进行温度补偿。图所示“AUTO”为仪器默认温度模式，其温度值由温度传感器自动采   集。如没有特殊需要，请不要随意更改此参数。设定方法：旋转鼠标，找到 “AUTO”模式（如图9）并按下。

图10

模式二：图所示“NONE”为不使用温度模式。为了满足特定需要，例如客户需要准确知道当时溶液的电导率值，即可以采用这种模式。设定方法：设定方法：旋转鼠标，找到 “NONE”模式（如图10）并按下。

注：不适合绝缘子等值附盐密度的测试。

图11

模式三：用户自设定模式，用户可以自己设定溶液的温度，并以此值进行温度补偿（如图11）。温度取值范围为0.0-50.0。

在以下情况时可以使用此模式

1、温度传感器已损坏或失灵，必须另行采用温度计对溶液温度进行测量。

2、采用了更高灵敏度和精度的温度计量设备溶液温度进行测量。

5）退出实验参数设置

在图5界面下选择“退出设置”并按下鼠标，则退出实验参数设置，返回到图1界面。

5、系统设置

图12

在主菜单（如图2）下选择“系统设置”并按下鼠标，进入系统设置（如图12）。内容包括：日期与时间的设置、显示屏幕对比度的设置、系统版本信息的查看。

1）日期时间设置

图13

日期和时间对测试结果具有重要意义，本仪器出厂时设置的时间和日期以北京时间一致。日期格式为年/月/日，时间格式为时：分：秒。在图12界面下选择“时间日期”并按下则开始时间设置（如图13）。

2）屏幕对比度设置

图14

根据仪器使用环境温度的不同，可以调节屏幕对比度，以获得最佳的显示效果。屏幕对比度的取值为0-15，室内常温下取值设为8或9。温度越低，取值越大为宜。在图14界面下选择“显示对比度”并按下则开始屏幕设置（如图14）。

4）退出系统

在图12界面下选择“退出设置”并按下鼠标，则退出系统设置，回到图1界面。

6、历史数据

历史数据为测试完成后选择保存的数据。对历史数据的操作包括查看和删除。在图2主菜单界面下选择“历史数据”并按下则进入历史数据操作界面。

1)历史数据的查看和打印

图15

在图15所示界面下选择一组数据并按下鼠标，则出现操作菜单。

选择“查看”并按下鼠标，则显示这组数据的详细信息。再按下鼠标，则退回历史数据界面。

选择“打印”并按下鼠标，则打印该组数据。

2）删除历史数据

选择“删除”并按下鼠标，则弹出删除菜单（如图16）。

对历史数据进行删除清理可以释放部分存储空间。仪器的存储容量为100组，记录满100组后，当保存新数据时会自动删除最早的记录。

图16

删除操作包括删除单组数据和删除所有数据。

删除一条数据只会删除当前选定的该组数据。

删除全部数据会清空数据存储空间，请谨慎操作。

# 七、测试步骤

1、选取绝缘子

带电绝缘子串应取上数第二片、中间一片、下数第二片三片绝缘子；非带电绝缘子串应取任意位置的三片绝缘子。

2、配置溶剂

建议选用去离子水，即蒸馏水，或者饮用纯净水，要求其电导率小于10μS/cm。

取水量过少时，会造成污秽中的可溶性盐份未能全部溶解。建议取水量参照下面2种方法之一。

方法一：对单片普通型悬式绝缘子，建议用水量按300ml取。当被测绝缘子（包括悬式绝缘子及支柱绝缘子的单元裙段）的表面积与普通型悬式绝缘子不同时，可根据面积大小按比例适当增减用水量，具体用水量如下表：

表一 绝缘子表面积与盐密测量用水量的关系

| 面积cm2 | ≤1500 | ＞1500～2000 | ＞2000～2500 | ＞2500～3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量，ml | 300 | 400 | 500 | 600 |

方法二：按每平方厘米表面积用水0.2ml计算总用水量。

3、擦拭表面污秽

建议使用洁净滤纸、棉球或纱布等对绝缘子表面进行擦拭。

以纱布和蒸馏水为例，擦拭步骤如下：

1）取两片纱布侵入上述7.2中配置好的蒸馏水中，再用洁净镊子把水挤干后取出。

2）使用第一片湿纱布擦拭绝缘子，直至绝缘子表面基本洁净。

3）使用第二片湿纱布擦拭绝缘子，直至绝缘子表面完全洁净。

- 注意：湿纱巾取出时以不滴水为宜，保证在擦拭时溶液不流失，否则测试结果会有偏差。

4、溶解

将上述沾有绝缘子污秽的取样巾放入准备好的去离子水中，充分搅拌，使污秽充分溶解在去离子水中，得到污秽溶液。

注：未溶解物质为非可溶性物质，其对测试结果没有影响。

5、测试

将电极插入溶液中，等待2分钟后再读数。本仪器内置绝缘子等值附盐密度的计算公式，可以直接读出盐密值。

注意事项：1）宜将电极长度的1/3以上插入溶液，过短将会影响温度测量。

2）测试时不宜让电极接触杯壁，以免影响电导值和温度值。

6、结果存储和打印

上述步骤完成后，本次测量即完成。按下仪器鼠标进入存储和打印界面，操作方法参照6.3节。

7、结果上传并生成报表

仪器附件中的光盘插入计算机光驱中，参照光盘中的安装说明书，安装软件CASDtester.exe。

安装完成后的界面如图17所示。

图17

软件界面采用人性化图标操作，简单易学。主要功能如下：

1）通讯连接。在开机状态下使用配置的通讯线连接仪器与微机，RS-232端接仪器，USB端接微机。操作：单击此图标，通讯连通；再单击此图标，则开连接。

2）数据同步。在通讯连通状态下，使微机数据与仪器同步，即获得仪器最新的测试数据。

3）生成报表。单击此图标，将列表中的所有数据生成Excel数据报表。

4）生成报告单。选中一组数据，单击此图标生成测试报告单。

# 八、保养维护

1、仪器保护

（1）本仪器属于电子精密仪器，使用时请轻拿轻放。

（2）机箱为铝合金材料，接触腐蚀性物质，碰撞尖锐物体，都可能影响器外观。

（3）请勿将液体泼溅于仪器，可能导致仪器内部电路故障。

（4）请将仪器置于通风干燥处存放。

（5）请使用电压220V市电电源。

2、电极维护

（1） 电极为仪器最精密的附件，请务必妥善保管。

（2） 玻璃铂电极，容易破损，请使用时不要与烧杯壁碰撞。

（3） 仪器使用完后，将电极用试纸擦拭干净后存放。

（4）如发现镀铂黑电极失灵，可浸入10%硝酸或盐酸溶液中2分钟,然后用蒸馏水清洗。

（5）电极使用满一年后，建议将电极发回公司重新校验其电极常数。

（6） 电极为易损且必备物件，建议购买仪器时配置多只电极，以留备用。

3、电池维护

（1）仪器内置大容量充电锂电池，且具有智能充电管理功能，充满后自动停止充电。

（2）当仪器长期不使用时，保证电量在30%时存放为宜。

（3）在低温条件下使用时，电量会减少，属于正常现象。

（4）最好将电池电量使用尽后再充电。

（5） 当电量不足时，请不要使用打印功能，否则可能加速电池老化。

4、打印机维护

（1）打印机开盖前请关断仪器电源。

（2）将新热敏打印纸卷热敏涂层面朝上放入打印机纸仓。

（3）合上前盖时要让纸从出纸口中伸出一段，让胶轴将纸卷充分压住。

（4）如果出现打印纸走偏现象，可以重新打开前盖，调整打印纸位置。

# 九、随机附件

| 编号 | 物品 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电极(K=1.0) | 支 | 1 |
| 3 | 电源线 | 条 | 1 |
| 4 | 配套软件光盘 | 张 | 1 |
| 5 | RS-232数据线 | 条 | 1 |
| 6 | 热敏打印纸 | 卷 | 1 |
| 7 | 说明书 | 本 | 1 |

特别提示：

建议对不同等级电导率的溶液使用不同的电极，以提高测量精度。

溶液电导率为1—200μs/cm时，选用电极常数为0.1的铂电极。

溶液电导率为200—2000μs/cm时，选用电极常数为1.0的铂电极。

溶液电导率为2000—10000μs/cm时，选用电极常数为10的铂黑电极。

# 十、售后服务

1、本公司生产的产品，在发货之日起一个月内，如出现产品缺陷，实行包换。

2、本仪器保修三年，凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规则，有质量问题本公司负责保修。注：电极不在保修范围。

3、仪器使用超过保修期，公司负责长期维修，并跟踪售后服务。

4、若仪器出现故障，请寄回本公司修理，不得自行拆开仪器。

5、未经我公司许可不得拆卸本测试仪。本仪器内部有非法开盖自毁程序，如擅自打开本测试仪则不予保修和退换。

# 十一、附录

附录A

常用绝缘子表面积及泄露距离一览表

| 序号 | 绝缘子型号 | 上表面积cm2 | 下表面积cm2 | 总表面积cm2 | 泄露距离mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FC70～FC120/146（127） | 566 | 1083 | 1649 | 320 |
| 2 | BC8～BC12/146（127） | 566 | 1083 | 1649 | 320 |
| 3 | FC160/155（146，170） | 825 | 1492 | 2317 | 380 |
| 4 | BC160/155（146，170） | 825 | 1492 | 2317 | 380 |
| 5 | FC210/170 | 854 | 1458 | 2312 | 400 |
| 6 | FC300/195 | 1020 | 2157 | 3177 | 485 |
| 7 | FC7P～FC12P/146 | 611 | 1392 | 2003 | 400 |
| 8 | BC8P～BC12P/146 | 611 | 1392 | 2003 | 400 |
| 9 | FC70P～FC120P/146 | 881 | 1646 | 2527 | 450 |
| 10 | BC80P～BC120P/146 | 881 | 1646 | 2527 | 450 |
| 11 | FC16P/155（170） | 895 | 1794 | 2689 | 450 |
| 12 | FC160P/170（155） | 1198 | 2541 | 3739 | 550 |
| 13 | FC210P/170 | 1183 | 2536 | 3719 | 550 |
| 14 | FC300P/195 | 1627 | 3718 | 5345 | 690 |
| 15 | FC70D～FC120D/127（146） | 1184 | 1203 | 2387 | 365 |
| 16 | FC160D/146（155） | 1500 | 1769 | 3269 | 380 |
| 17 | FC210D/155（170） | 1433 | 1468 | 2901 | 375 |
| 18 | LXY-70/LXY4-70 | 648 | 862 | 1510 | 320 |
| 19 | LXY-100 | 548 | 862 | 1410 | 320 |
| 20 | LXY-120 | 648 | 862 | 1510 | 320 |
| 21 | LXY-160/LXY3-160/LXY4-160 | 773 | 1325 | 2098 | 380 |
| 22 | LXY3-210 | 859 | 1459 | 2318 | 390 |
| 23 | LXY-240 | 859 | 1459 | 2318 | 390 |
| 24 | LXY-300 | 1097 | 2041 | 3138 | 485 |
| 25 | LXHY-70/LXHY4-70 | 870 | 1378 | 2248 | 400 |
| 26 | LXHY5-70 | 975 | 1601 | 2576 | 450 |
| 27 | LXHY4-100 | 975 | 1601 | 2576 | 450 |
| 28 | LXHY4-120 | 975 | 1601 | 2576 | 450 |
| 29 | LXY3-210 | 859 | 1459 | 2318 | 390 |
| 30 | LXY-240 | 859 | 1459 | 2318 | 390 |
| 31 | LXY-300 | 1097 | 2041 | 3138 | 485 |
| 32 | LXHY-70/LXHY4-70 | 870 | 1378 | 2248 | 400 |
| 33 | LXHY5-70 | 975 | 1601 | 2576 | 450 |
| 34 | LXHY4-100 | 975 | 1601 | 2576 | 450 |
| 35 | LXHY4-120 | 975 | 1601 | 2576 | 450 |
| 36 | LXHY3-160/LXHY4-160 | 993 | 1806 | 2799 | 450 |
| 37 | LXHY5-160/LXHY6-160 | 1256 | 2415 | 3671 | 545 |
| 38 | LXHY4-210 | 1256 | 2415 | 3671 | 545 |
| 39 | LXAY-120 | 946 | 784 | 1730 | 360 |
| 40 | LXZY-160 | 1256 | 2415 | 3671 | 545 |
| 41 | LXZY-210 | 1256 | 2415 | 3671 | 545 |
| 42 | LXZY-300 | 1811 | 3152 | 4963 | 635 |
| 43 | XP-70 | 674 | 917 | 1591 | 295 |
| 44 | XP-100 | 670 | 807 | 1477 | 295 |
| 45 | XP-160 | 681 | 891 | 1572 | 305 |
| 46 | XP-210 | 874 | 1112 | 1986 | 335 |
| 47 | XP2-210 | 950 | 1337 | 2287 | 370 |
| 48 | XP1-300 | 127 | 1994 | 2121 | 485 |
| 49 | XWP1-70 | 1162 | 861 | 2023 | 400 |
| 50 | XWP2-70 | 1162 | 861 | 2023 | 400 |
| 51 | XWP2-100 | 1288 | 1208 | 2496 | 450 |
| 52 | XWP2-160 | 1551 | 1208 | 2759 | 450 |
| 53 | XWP-210 | 1423 | 1360 | 2783 | 450 |
| 54 | XDP-70C | 336 | 382 | 718 | 160 |
| 55 | XDP-70CN | 336 | 382 | 718 | 160 |
| 56 | XWP-7 | 1210 | 803 | 2013 | 410 |
| 57 | X-4.5 | 645 | 805 | 1450 | 300 |
| 58 | XP-7 | 685 | 715 | 1400 | 290 |
| 59 | XP-10 | 645 | 805 | 1450 | 295 |
| 60 | LXP-7 | 685 | 715 | 1400 | 290 |

补充：直流绝缘子表面积

| 序号 | 型号(吨位) | 上表面积cm2 | 下表面积cm2 | 总表面积cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CA-774EZ(210) |  |  | 3754 |
| 2 | CA-772EZ(160) | 2900 | 845 | 3745 |
| 3 | CA-776EZ(300三伞) | 3951 | 1268 | 5219 |
| 4 | CA-765EZ(300) | 2055 | 3055 | 5110 |
| 5 | CA-735EZ(160) | 1355 | 2295 | 3650 |
| 6 | CA-745EZ(210) | 1355 | 2295 | 3650 |
| 7 | CA-765EZ(400) |  |  | 3980 |
| 8 | 大连 160KN | 1355 | 2185 | 3540 |
| 9 | 自贡 160KN | 1355 | 2325 | 3680 |

附录B

线路和发电厂、变电所设备外绝缘各污秽等级和对应的盐密规定划分

| 污秽等级 | 污湿特征 | 盐密，mg/cm2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 线路 | 发电厂、变电所 |
| 0 | 大气清洁地区及离海岸盐场50km以上无明显污染地区 | ≤0.03 | — |
| Ⅰ | 大气轻度污染地区，工业区和人口低密集区，离海岸盐场10km～50km地区。在污闪季节中干燥少雾(含毛毛雨)或雨量较多时 | ＞0.03～0.06 | ≤0.06 |
| Ⅱ | 大气中等污染地区，轻盐碱和炉烟污秽地区，离海岸盐场3km～10km地区，在污闪季节中潮湿多雾(含毛毛雨)但雨量较少时 | ＞0.06～0.10 | ＞0.06～0.10 |
| Ⅲ | 大气污染较严重地区，重雾和重盐碱地区，近海岸盐场1km～3km地区，工业与人口密度较大地区，离化学污源和炉烟污秽300m～1500m的较严重污秽地区 | ＞0.10～0.25 | ＞0.10～0.25 |
| Ⅳ | 大气特别严重污染地区，离海岸盐场1km以内，离化学污源和炉烟污秽300m以内的地区 | ＞0.25～0.35 | ＞0.25～0.35 |

附录C

各污秽等级电力设备的爬电比距规定

| 污秽 等级 | 爬电比距，cm/kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线路 |  | 发电厂、变电所 |  |
|  | 220kV及以下 | 330kV及以上 | 220kV及以下 | 330kV及以上 |
| 0 | 1.39 (1.60) | 1.45 (1.60) | — | — |
| Ⅰ | 1.39～1.74 (1.60～2.00) | 1.45～1.82 (1.60～2.00) | 1.60 (1.84) | 1.60 (1.76) |
| Ⅱ | 1.74～2.17 (2.00～2.50) | 1.82～2.27 (2.00～2.50) | 2.00 (2.30) | 2.00 (2.20) |
| Ⅲ | 2.17～2.78 (2.50～3.20) | 2.27～2.91 (2.50～3.20) | 2.50 (2.88) | 2.50 (2.75) |
| Ⅳ | 2.78～3.30 | 2.91～3.45 | 3.10 | 3.10 |
|  | (3.20～3.80) | (3.20～3.80) | (3.57) | (3.41) |

注：①线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压。上表( )内数字为按额定电压计算值。

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317